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Merkblatt
Postpartale Vakuum-induzierte Ballon-Tamponade – RüSCH Katheter


Kantonsspital Winterthur, Frauenklinik
Das Vakuum-Gerät mit dem vorbereiteten Material steht im Eingriffsraum. Der Ballon-Katheter, die Winkelkupplung (Zwischenstück), der blaue Verschlussstopfen, das Ventil mit Fingertip, 100ml NaCl 0,9%, eine Perfusorenspritze 50ml inkl. rosa Aufziehkanüle und der Absaugschlauch befinden sich in einem Serres-Behälter am Gerät. 

1. Gerät vorbereiten: 
[image: ][image: ]«Ende 2»

«Ende 1»

"Ende 1" vom Verbindungsschlauch wird mit der Winkelkupplung an der Saugvorrichtung verbunden. "Ende 2" (Absaugschlauch mit grünem Adapter) wird direkt mit dem Absaugbehälter (weisser Adapter) verbunden.
Die Vakuum-Tamponade ist letzter Teil dieses Ableitungssystems.

2. Material für Ballonkatheter am Gerät vorbereiten: 
Ballonkatheter (RüSCH 3-way Silicone Foley, Ventil: Blau, max. Füllmenge: 80ml, Size: 8.0mm/Ch. 24), Absaugsschlauch, Ventil mit Fingertip, blauer Verschlusstopfen, 50ml Perfusorspritze, 100ml NaCl 0.9%, Aufziehkanüle
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RüSCH 3-way Silicone Foley 
Ventil: Blau 
Max. Füllmenge: 80ml
Size: 8.0mm/Ch. 24

Ventil: Fingertip mit Verschluss



















3. Anwendung der Vakuuminduzierten Ballon-Tamponade
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1. Rüsch-Ballon-Katheter in den Uterus einlegen. Über das blaue Ventil den Ballon mit 70ml (max. 80ml) NaCl 0.9% blocken (bei Befüllung starker Widerstand).

2. Mit dem Fingertip-Ventil (Verschluss schliessen!) Ballon-Katheter und Schlauch an "Ende A" zusammenführen.

3. Den linken (farblosen, äusseren) Schenkel mit dem blauen Verschlussstopfen verschliessen.

4. Vakuum auf 70 kPA stellen und 1 Stunde belassen.
Bei guter Kontraktion und physiologischer Blutung sowie in Rücksprache DA/DAe:
1. Sog abstellen, Ballon belassen, weiter beobachten
2. Ballon über blaues Ventil entblocken (erhöhter Widerstand) und entfernen
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